## Systeme
Fonction | Solution trouvée | Technologie | Avantage | Inconvénient | Caractéristiques | Prix | Choix | Remarques
Configurer la quantité d'air envoyée par l'appareil | Boutons | Boutons poussoirs | Simple d'utilisation Facile à intégrer Très peu cher |  |  | 0,5 € | X
Transmettre l'air au patient | Connecteurs pneumatique + Masque facial (nez et bouche) | Impression 3D | Facilement modulable Pas cher Très accessible |  |  |  | X |  | https://fr.aliexpress.com/item/4000205864783.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2068%2C76%2146%2C75%20%E2%82%AC%21%21%21%21%21%400b0a2e9c16776066730036167e546b%2112000021917844933%21btf&_t=pvid%3A7e358efb-93cc-4054-aae8-19941c556692&afTraceInfo=4000205864783__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1677606673&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra https://www.fruugo.fr/masque-facial-cpap-stop-snoring-nm2-nm4-masque-nasal-pour-masque-sleep-snore-cpap-respirateur-sangle/p-97020003-204255127?language=fr | https://fr.aliexpress.com/item/4000320348721.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%206%2C89%214%2C82%20%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b43e416776080040951396e2a27%2110000001312836304%21btf&_t=pvid%3A43b0de8a-f24d-44cd-a72a-0154e2d15bb8&afTraceInfo=4000320348721__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1677608004&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
Mesurer la quantité d'air envoyée | Débitmètre | FS1012-1100-NG | Plage de mesure suffissante Facile à intégrer et à prototyper Pas trop cher | Moins précis | Range : 0 à 10 SLM Supply voltage: 3V to 5V Communication SPI | 45
|  | Sensirion | Précis et Fiable Grande plage de mesure Facile à intégrer Homologué pour le médical |  | Range : -10 to 240slm Accuracy : ±2% Resolution : 16 bit Supply Voltage : 3,3V Communication I2C | 170
|  | Honeywell Zephyr (200 SLM) | Précis et Fiable Grande plage de mesure Facile à intégrer Homologué pour le médical | Prix très élevé | Range : 0 to 200 slm Pipe Diameter Range 15mm Supply Voltage : 3 à 10V Resolution : 0.029 SLPM Accuracy : 3,5% (reading) | 243 | X | Débitmètre en stock
| Capteur de pression différentiel | Sensirion SDP8 ou SEN0343 (prototypage avec Arduino) | Très fiable Très stable Précis Plage de mesure suffissante | Assez encombrant Communication I2C | Supply voltage : 3,3V Range : -500 to + 500 Pa Communication I2C Accuracy : 0,1 Pa Répétitivité : 0,05 Pa | 36€ ou 44€ |  | Capteur de pression différentiel car très commun dans le médical
|  | Honeywell APB2 series ABP2DDAN005NDAA5XX | Fiable Précis Plage de mesure suffissante boîtier SIP |  | Range : ± 1 kPa Supply Voltage ; 3,3V Sortie Analogique | 42 |  |  | https://fr.rs-online.com/web/p/ci-de-capteur-de-pression/2269027
|  | MPXV7002DP | Fiable Stable Précis Plage de mesure suffissante | boîtier SOIC | Supply Voltage : 5V Accuracy : ± 2,5% Range : ± 2kPa Sortie Analogique | 32 |  |  | https://fr.farnell.com/nxp/mpxv7002dp/capteur-pressure-double-diff-0/dp/2080499
|  | MPX5010DP | Fiable Stable Précis boîtier SIP | Plage de mesure positive | Supply Voltage 5V Accuracy : 5% Range : 0 à 10 kPa Sortie Analogique | 33 |  |  | https://fr.farnell.com/nxp/mpx5010dp/pressure-capteur/dp/1555605
|  | Sensirion SDP1000 | Fiable Précis boîtier PPS Sortie analogique | prix élevé | Supply Voltage : 5V Accuracy : ± 1,5% Range : -20 à 500Pa Sortie Analogique (0 ,25 à 4V) | 89 |  |  | https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-pression/1732220
|  | ABP2MRRT060MD2A3XX | Fiable Stable Précis boîtier SMD-6 Sortie 3,3V Plage de mesure de suffisante | Communication I2C | Supply Voltage : 3,3V Accuracy : ± 0.25 % Range : -60 à 60 mbar Communication I2C | 28 | X |  | https://www.mouser.fr/ProductDetail/Honeywell/ABP2MRRT060MD2A3XX?qs=pUKx8fyJudCPHkZ6wdjrNg%3D%3D
Récupérer l'air externe | Pompe à air | Micronel U series | Fiable Simple d'utilisation Peu encombrant Range suffissante | Bruyante Peu accessible | Brushless DC Motor Supply voltage : 24V Range : 0 à 500 l/min Pressure : 54 hPa Noise : 42 ou 66 dB Intégre un Tachomètre 4 fils de connexion | Sous devis |  | Range nécessaire : 20 à 60 l·min-1
|  | Boreasa C60S1 | Fiable Simple d'utilisation Peu encombrant Range suffissante | Pas d'information sur le bruit Peu accessible | Brushless DC Motor Supply voltage : 24V Range : 0 à 230 l/min Pressure : 34 hPa Intégre un Capteur à effet Hall 3 fils de connexion | Sous devis
|  | Blower MakAir | Fiable Déjà intégré et en stock Range suffissante Peu encombrant | Peu d'information | Brushless DC Motor Supply voltage : 24V Range : 0 à 300 l/min Pressure : 34 hPa Noise : 40 dB Intégre un Capteur à effet Hall 6 fils de connexion | En stock | X | Moins adapté mais en stock
|  | Ventilateur centrifuge RS PRO | Fiable Facilement intégrable Peu cher Suffissant pour du prototypage | Pas dans les normes médicales | Airflow : 120 l/min Supply voltage : 12V Noise : 38dB 12,8 mmH2O | 18
|  | Ventilateur centrifuge RV40 | Fiable Facilement intégrable Suffissant pour du prototypage | Cher | Airflow : 400 l/min Supply voltage : 12V Noise : 50dB 24m³/h Commande PWM | 90 |  | Plus adapté mais pas en stock
|  | Blower San Ace B97 | Fiable Facilement intégrable Suffissant pour du prototypage Plusieurs gammes |  | Airflow : 0,125 to 1,85 m3/min Static pressure : 121 to 1950 Pa Supply Voltage : 12 ou 24 V Noise : 44 ou 69 dB Commande PWM Pulse sensor intégré | 66
|  | BFN0724SS-0/BFN0724 | Facilement intégrable Caractéristiques adaptées Pas cher Silencieux | aliexpress | Airflow : 511 l/min Static pressure : 50 cmH2O Supply voltage : 24V Noise : 38dB(A) Commande PWM Speed : 31500 RPM | 45 |  |  | https://fr.aliexpress.com/item/1005004095080981.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.71fa4797tXSBLT&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=5077618c-f6ce-4feb-8a82-4cfdbbf20e42&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A5077618c-f6ce-4feb-8a82-4cfdbbf20e42%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028016023661%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2167.23%2167.23%21%21%21%21%21%40211b5e2b16662744424281136e750c%2112000028016023661%21rec&gatewayAdapt=glo2fra https://fr.aliexpress.com/item/1005004095141705.html?spm=a2g0o.detail.0.0.38c821d54xOr4R&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=dcefb64b-84a2-49b3-93ff-0234883c5f7c&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3Adcefb64b-84a2-49b3-93ff-0234883c5f7c%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028016133607%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2167.23%2167.23%21%21%21%21%21%40211b5e2b16662748700356523e750c%2112000028016133607%21rec&gatewayAdapt=glo2fra
|  | Moteur de ventilateur axial Bmc cpap | Facilement intégrable Caractéristiques adaptées Pas cher Silencieux | aliexpress | Airflow : 2000 cfm Haute pression Supply voltage : 24V Noise : 16dB(A) Commande PWM | 66 |  |  | https://fr.aliexpress.com/item/1005004604155490.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.77b457b2VPoAkX&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=6491deef-51b7-4223-b78b-7cfaa6038aec&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:6491deef-51b7-4223-b78b-7cfaa6038aec,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029797150054%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2167.23%2167.23%21%21%21%21%21%40211b5e2116662562163861044ec792%2112000029797150054%21rec
|  | Souffleur centrifuge WS7040 | Facilement intégrable Caractéristiques adaptées Pas cher Silencieux | aliexpress Pilote fournit obligatoire | Airflow : 260 l/min Static pressure : 5,5 kPa Supply voltage : 12V/24V Noise : 45dB(A) Commande PWM Speed : 35000 RPM Intégre un capteur Hall | 58 |  |  | https://fr.aliexpress.com/item/1005004431141160.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c726562Y7T2mJ&algo_pvid=284c1e1c-8dba-4fcf-9a46-6312fdcfdd38&algo_exp_id=284c1e1c-8dba-4fcf-9a46-6312fdcfdd38-7&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000029161078321%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2171.55%2150.8%21%21%21%21%21%400b0a050116660135373783865e2d88%2112000029161078321%21sea&curPageLogUid=zzkvoDFUl3DA
Apporter de l'air "propre" | Filtre | filtre coton (commun pour les filtres CPAP) | Très accessible Pas cher Efficace | Moins écologique |  | 1 | X
|  | filtre PET recyclé | Pas cher Efficace Plus écologique | Moins accessible Moins commun dans le médical |  | 2,6€
Afficher les données de l'appareil en temps réel | Ecran | Waveshare 2inch LCD Display | Fiable Simple d'utilisation Pas cher Facilement intégrable |  | Taille : 2 inch Communication I2C | 17
|  | QAPASS LCD 16x2 ou Displaytech 204A | Simple d'utilisation Facilement intégrable Pas cher | Peu de caractère à afficher (Qapass) | Taille : 16x2 caractères Communication I2C ou Taille : 20 x4 caractères Supply voltage : 3,3V ou 5V 16 broches | Gratuit (en stock) | X
|  | AZDelivery Écran ST7735 | Facilement intégrable Intègre TFT Assez grand écran |  | Taille : 1,77 pouces Communication I2C | 11,49€ |  | Plus adapté mais pas en stock
Enregistrer les données pour le médecin traitant | SD | GT126 | Adapté au prototypage Simple d'intégration Accessible et disponible |  | Communication SPI Supply Voltage : 3,3V ou 5V | 2,2€
|  | Sparkfun BOB-00544 | Simple d'intégration Accessible et disponible | Soudure à faire | Communication SPI Supply Voltage : 3,3V ou 5V | 5,73€
Alimenter l'appareil | Transformateur + (Rechargement des batteries) | PCS – 100B | En stock Facilement intégrable Meilleure gestion d'énergie | Encombrant Tension de sortie élevée | Technologie: AC/DC Entrée: - 127 - 370VDC - 47 – 63Hz - 2A/115VAC et 1.2A/230VAC Sortie: - 100W - 27,6V - 3,5A Rendement: 86% | En stock | X | Plus cher et moins adapté mais en stock
|  | LRS-100 series | Facilement intégrable Meilleure gestion d'énergie Tension de sortie suffissante | Encombrant | Entrée : 85 - 264V AC Sortie : 5 ou 12 V Fréquence : 47 - 63 Hz Rendement: 86% | 21 |  | Moins cher et plus adapté mais pas en stock
| Batteries (Si PCS - 100B choisi) | YUASA NP7-12 |  |  | Technologie: Plomb-calcium Capacité: 12V/7Ah Perte : 3% en capacité par mois (20°C) | 40 |  | Le système n'a pas besoin de batteries car le patient ne sera pas en danger en cas de coupure de courant
|  | AGM 12V - 7Ah |  |  | Technologie: Plomb-étanche Capacité: 12V/7Ah | 24

## Capteur_pression
Solution trouvée | Technologie | Avantage | Inconvénient | Caractéristiques | Prix | Choix | Lien
Capteur de pression différentiel | Sensirion SDP8 ou SEN0343 (prototypage avec Arduino) | Très fiable Très stable Précis Plage de mesure suffissante | Assez encombrant Communication I2C | Supply voltage : 3,3V Range : -500 to + 500 Pa Communication I2C Accuracy : 0,1 Pa Répétitivité : 0,05 Pa | 36€ ou 44€
| Honeywell APB2 series ABP2DDAN005NDAA5XX | Fiable Précis Plage de mesure suffissante boîtier SIP |  | Range : ± 1 kPa Supply Voltage ; 3,3V Sortie Analogique | 42 |  | https://fr.rs-online.com/web/p/ci-de-capteur-de-pression/2269027
| MPXV7002DP | Fiable Stable Précis Plage de mesure suffissante | boîtier SOIC | Supply Voltage : 5V Accuracy : ± 2,5% Range : ± 2kPa Sortie Analogique | 32 |  | https://fr.farnell.com/nxp/mpxv7002dp/capteur-pressure-double-diff-0/dp/2080499
| MPX5010DP | Fiable Stable Précis boîtier SIP | Plage de mesure positive | Supply Voltage 5V Accuracy : 5% Range : 0 à 10 kPa Sortie Analogique | 33 |  | https://fr.farnell.com/nxp/mpx5010dp/pressure-capteur/dp/1555605
| Sensirion SDP1000 | Fiable Précis boîtier PPS Sortie analogique | prix élevé | Supply Voltage : 5V Accuracy : ± 1,5% Range : -20 à 500Pa Sortie Analogique (0 ,25 à 4V) | 89 |  | https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-pression/1732220
| ABP2MRRT060MD2A3XX | Fiable Stable Précis boîtier SMD-6 Sortie 3,3V Plage de mesure de suffisante | Communication I2C | Supply Voltage : 3,3V Accuracy : ± 0.25 % Range : -60 à 60 mbar 204 Samples/s Communication I2C | 28 | X | https://www.mouser.fr/ProductDetail/Honeywell/ABP2MRRT060MD2A3XX?qs=pUKx8fyJudCPHkZ6wdjrNg%3D%3D