## Caractéristiques
13.8V | Avec pièces médicales | Section (mm) | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 3 | 17.66
|  | 2 | 7 | 16.42
|  | 4 | 23 | 13.54
|  | 6 | 40 | 8.93
|  | 8 | 50 | 5.68
|  | 10 | 58 | 2.43
|  | 12 | 60 | 1.84
|  | 14 | 62 | 1.14
|  | 16 | 62 | 0.83
|  | 18 | 63 | 0.8
|  | 20 | 63 | 0.61
|  | 22 | 63 | 0.57
| Avec pièces 3D (V1) | Section (mm) | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 12 | 15.68
|  | 2 | 16 | 14.8
|  | 4 | 30 | 11.31
|  | 6 | 42 | 7.4
|  | 8 | 50 | 4.45
|  | 10 | 57 | 1.66
|  | 12 | 58 | 1.21
|  | 14 | 59 | 0.49
|  | 16 | 60 | 0.43
|  | 18 | 60 | 0.35
|  | 20 | 60 | 0.28
|  | 22 | 61 | 0.23
24V | Avec pièces médicales | Section (mm) | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 2 | 60
|  | 2 | 11 | 48.12
|  | 4 | 42 | 36.13
|  | 6 | 65 | 25.11
|  | 8 | 82 | 16.11
|  | 10 | 97 | 6.42
|  | 12 | 100 | 4.28
|  | 14 | 103 | 2.79
|  | 16 | 104 | 2.47
|  | 18 | 105 | 2.2
|  | 20 | 106 | 1.94
|  | 22 | 107 | 1.92
| Avec pièces 3D (V1) | Section (mm) | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 2 | 60
|  | 2 | 30 | 41.05
|  | 4 | 57 | 29.76
|  | 6 | 76 | 20.23
|  | 8 | 86 | 12.48
|  | 10 | 97 | 4.35
|  | 12 | 100 | 3.01
|  | 14 | 102 | 1.62
|  | 16 | 103 | 0.79
|  | 18 | 103 | 0.73
|  | 20 | 104 | 0.46
|  | 22 | 105 | 0.27
12V | Avec pièces médicales | Section (mm) | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 1 | 15.02
|  | 2 | 5 | 13.83
|  | 4 | 20 | 11.2
|  | 6 | 34 | 7.46
|  | 8 | 43 | 4.71
|  | 10 | 51 | 1.91
|  | 12 | 53 | 1.17
|  | 14 | 54 | 0.84
|  | 16 | 54 | 0.79
|  | 18 | 54 | 0.75
|  | 20 | 54 | 0.66
|  | 22 | 55 | 0.2
| Avec pièces 3D (V1) | Section (mm) | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 12 | 13.03
|  | 2 | 16 | 12.4
|  | 4 | 29 | 9.27
|  | 6 | 39 | 5.99
|  | 8 | 45 | 3.72
|  | 10 | 51 | 1.37
|  | 12 | 52 | 0.9
|  | 14 | 54 | 0.48
|  | 16 | 54 | 0.37
|  | 18 | 54 | 0.3
|  | 20 | 54 | 0.21
|  | 22 | 54 | 0.17

## V1
0 | 0 | 1 | Alim : 13.8V
0 | 0 | 2
2 | 0.22 | 3
3 | 0.22 | 4
4 | 0.36 | 5
5 | 0.36 | 6
6 | 0.51 | 7
6 | 0.51 | 8
7 | 0.62 | 9
8 | 0.62 | 10
9 | 0.75 | 11
10 | 0.75 | 12
10 | 0.92 | 13
11 | 0.92 | 14
12 | 1.06 | 15
12 | 1.06 | 16
13 | 1.14 | 17
14 | 1.14 | 18
14 | 1.27 | 19
15 | 1.27 | 20
15 | 1.45 | 21
16 | 1.45 | 22
17 | 1.62 | 23
17 | 1.62 | 24
18 | 1.66 | 25
18 | 1.66 | 26
19 | 1.95 | 27
19 | 1.95 | 28
20 | 1.98 | 29
20 | 1.98 | 30
21 | 2.11 | 31
21 | 2.11 | 32
22 | 2.35 | 33
22 | 2.35 | 34
23 | 2.39 | 35
23 | 2.39 | 36
23 | 2.39 | 37
24 | 2.39 | 38
24 | 2.66 | 39
24 | 2.66 | 40
25 | 2.64 | 41
25 | 2.64 | 42
26 | 3 | 43
26 | 3 | 44
27 | 2.99 | 45
27 | 2.99 | 46
27 | 3.23 | 47
27 | 3.23 | 48
28 | 3.16 | 49
28 | 3.16 | 50
29 | 3.31 | 51
29 | 3.31 | 52
29 | 3.33 | 53
29 | 3.33 | 54
30 | 3.56 | 55
30 | 3.56 | 56
30 | 3.73 | 57
31 | 3.73 | 58
31 | 3.65 | 59
31 | 3.65 | 60
32 | 3.76 | 61
32 | 3.76 | 62
32 | 4.13 | 63
33 | 4.13 | 64
33 | 4.3 | 65
33 | 4.3 | 66
34 | 4.39 | 67
34 | 4.39 | 68
34 | 4.38 | 69
34 | 4.38 | 70
35 | 4.6 | 71
35 | 4.6 | 72
36 | 5.03 | 73
36 | 5.03 | 74
37 | 4.96 | 75
37 | 4.96 | 76
38 | 5.24 | 77
38 | 5.24 | 78
39 | 5.32 | 79
39 | 5.32 | 80
40 | 5.59 | 81
40 | 5.59 | 82
41 | 5.88 | 83
41 | 5.88 | 84
42 | 6.34 | 85
42 | 6.34 | 86
43 | 6.36 | 87
44 | 6.36 | 88
44 | 6.52 | 89
45 | 6.52 | 90
45 | 6.79 | 91
45 | 6.79 | 92
46 | 6.86 | 93
46 | 6.86 | 94
46 | 7.31 | 95
46 | 7.31 | 96
46 | 6.9 | 97
46 | 6.9 | 98
46 | 7.28 | 99
46 | 7.28 | 100

## V2
Section 10 mm | Pièces médicales |  | Pièces 3D |  | Alim : 13.8V
1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 0.16 | 3 | 0.14 | 2
4 | 0.16 | 4 | 0.14 | 4
5 | 0.18 | 6 | 0.18 | 5
6 | 0.18 | 7 | 0.18 | 6
7 | 0.19 | 8 | 0.21 | 8
8 | 0.19 | 9 | 0.21 | 9
9 | 0.2 | 10 | 0.26 | 10
10 | 0.2 | 12 | 0.26 | 11
11 | 0.29 | 13 | 0.2 | 12
12 | 0.29 | 13 | 0.2 | 13
13 | 0.28 | 14 | 0.27 | 14
14 | 0.28 | 15 | 0.27 | 14
15 | 0.28 | 16 | 0.27 | 16
16 | 0.28 | 17 | 0.27 | 16
17 | 0.3 | 18 | 0.35 | 17
18 | 0.3 | 18 | 0.35 | 18
19 | 0.51 | 19 | 0.34 | 19
20 | 0.51 | 20 | 0.34 | 19
21 | 0.5 | 21 | 0.39 | 20
22 | 0.5 | 21 | 0.39 | 21
23 | 0.46 | 22 | 0.37 | 22
24 | 0.46 | 23 | 0.37 | 22
25 | 0.5 | 24 | 0.41 | 23
26 | 0.5 | 24 | 0.41 | 23
27 | 0.6 | 25 | 0.47 | 24
28 | 0.6 | 26 | 0.47 | 25
29 | 0.5 | 26 | 0.47 | 25
30 | 0.5 | 27 | 0.47 | 26
31 | 0.68 | 27 | 0.48 | 26
32 | 0.68 | 28 | 0.48 | 27
33 | 0.96 | 28 | 0.48 | 28
34 | 0.96 | 29 | 0.48 | 28
35 | 0.77 | 30 | 0.53 | 29
36 | 0.77 | 30 | 0.53 | 29
37 | 0.68 | 30 | 0.62 | 30
38 | 0.68 | 31 | 0.62 | 30
39 | 0.77 | 32 | 0.64 | 31
40 | 0.77 | 32 | 0.64 | 31
41 | 0.74 | 33 | 0.76 | 31
42 | 0.74 | 33 | 0.76 | 32
43 | 0.93 | 34 | 0.66 | 32
44 | 0.93 | 34 | 0.66 | 33
45 | 0.8 | 34 | 0.73 | 33
46 | 0.8 | 35 | 0.73 | 34
47 | 0.8 | 35 | 0.71 | 34
48 | 0.8 | 36 | 0.71 | 35
49 | 1.16 | 36 | 0.84 | 35
50 | 1.16 | 37 | 0.84 | 35
51 | 0.92 | 37 | 0.74 | 36
52 | 0.92 | 37 | 0.74 | 36
53 | 1.1 | 38 | 0.86 | 37
54 | 1.1 | 38 | 0.86 | 37
55 | 0.9 | 38 | 0.82 | 37
56 | 0.9 | 39 | 0.82 | 38
57 | 0.93 | 39 | 0.75 | 38
58 | 0.93 | 40 | 0.75 | 38
59 | 1.19 | 40 | 0.88 | 39
60 | 1.19 | 40 | 0.88 | 39
61 | 1.17 | 41 | 0.82 | 40
62 | 1.17 | 41 | 0.82 | 40
63 | 1.44 | 42 | 0.85 | 40
64 | 1.44 | 42 | 0.85 | 41
65 | 1.21 | 42 | 0.92 | 41
66 | 1.21 | 43 | 0.92 | 41
67 | 1.51 | 43 | 0.94 | 42
68 | 1.51 | 43 | 0.94 | 42
69 | 1.42 | 44 | 0.97 | 43
70 | 1.42 | 45 | 0.97 | 43
71 | 1.31 | 45 | 1.05 | 44
72 | 1.31 | 46 | 1.05 | 44
73 | 1.45 | 46 | 1.2 | 45
74 | 1.45 | 47 | 1.2 | 45
75 | 1.76 | 47 | 1.06 | 46
76 | 1.76 | 48 | 1.06 | 47
77 | 1.52 | 48 | 1.3 | 48
78 | 1.52 | 49 | 1.3 | 48
79 | 1.71 | 50 | 1.15 | 48
80 | 1.71 | 50 | 1.15 | 49
81 | 2.16 | 51 | 1.25 | 50
82 | 2.16 | 52 | 1.25 | 50
83 | 1.64 | 53 | 1.36 | 51
84 | 1.64 | 53 | 1.36 | 51
85 | 2.18 | 54 | 1.36 | 53
86 | 2.18 | 54 | 1.36 | 53
87 | 2.02 | 55 | 1.29 | 54
88 | 2.02 | 56 | 1.29 | 54
89 | 2.01 | 57 | 1.45 | 55
90 | 2.01 | 57 | 1.45 | 55
91 | 2.08 | 57 | 1.73 | 56
92 | 2.08 | 58 | 1.73 | 56
93 | 2.78 | 58 | 1.51 | 57
94 | 2.78 | 58 | 1.51 | 57
95 | 2.04 | 58 | 1.75 | 57
96 | 2.04 | 59 | 1.75 | 57
97 | 2.17 | 58 | 1.52 | 57
98 | 2.17 | 58 | 1.52 | 57
99 | 2.59 | 58 | 1.47 | 57
100 | 2.59 | 59 | 1.47 | 57

## Alim-12-24V
Pièces médicales Section 10 mm | 12V | Vitesse % | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar) | 24V | Vitesse % | Débit d'air (SLPM) | Pression (mbar)
|  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
|  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0
|  | 3 | 2 | 0.22 |  | 3 | 8 | 0.45
|  | 4 | 2 | 0.22 |  | 4 | 10 | 0.45
|  | 5 | 4 | 0.26 |  | 5 | 13 | 0.81
|  | 6 | 4 | 0.26 |  | 6 | 14 | 0.81
|  | 7 | 5 | 0.3 |  | 7 | 16 | 1.14
|  | 8 | 6 | 0.3 |  | 8 | 17 | 1.14
|  | 9 | 7 | 0.34 |  | 9 | 19 | 1.5
|  | 10 | 7 | 0.34 |  | 10 | 20 | 1.5
|  | 11 | 8 | 0.49 |  | 11 | 21 | 1.77
|  | 12 | 8 | 0.49 |  | 12 | 22 | 1.77
|  | 13 | 9 | 0.54 |  | 13 | 24 | 2.31
|  | 14 | 10 | 0.54 |  | 14 | 24 | 2.31
|  | 15 | 10 | 0.68 |  | 15 | 26 | 2.63
|  | 16 | 11 | 0.68 |  | 16 | 27 | 2.63
|  | 17 | 12 | 0.68 |  | 17 | 28 | 3.03
|  | 18 | 12 | 0.68 |  | 18 | 28 | 3.03
|  | 19 | 12 | 0.85 |  | 19 | 29 | 3.39
|  | 20 | 13 | 0.85 |  | 20 | 30 | 3.39
|  | 21 | 14 | 0.93 |  | 21 | 31 | 3.6
|  | 22 | 14 | 0.93 |  | 22 | 32 | 3.6
|  | 23 | 14 | 1.02 |  | 23 | 33 | 4.05
|  | 24 | 15 | 1.02 |  | 24 | 34 | 4.05
|  | 25 | 16 | 1.14 |  | 25 | 34 | 4.24
|  | 26 | 16 | 1.14 |  | 26 | 35 | 4.24
|  | 27 | 16 | 1.22 |  | 27 | 36 | 4.81
|  | 28 | 17 | 1.22 |  | 28 | 37 | 4.81
|  | 29 | 17 | 1.43 |  | 29 | 37 | 5.17
|  | 30 | 18 | 1.43 |  | 30 | 38 | 5.17
|  | 31 | 18 | 1.53 |  | 31 | 39 | 5.59
|  | 32 | 18 | 1.53 |  | 32 | 39 | 5.59
|  | 33 | 19 | 1.55 |  | 33 | 40 | 5.86
|  | 34 | 19 | 1.55 |  | 34 | 41 | 5.86
|  | 35 | 20 | 1.58 |  | 35 | 42 | 6.23
|  | 36 | 20 | 1.58 |  | 36 | 42 | 6.23
|  | 37 | 20 | 1.73 |  | 37 | 43 | 6.68
|  | 38 | 21 | 1.73 |  | 38 | 43 | 6.68
|  | 39 | 21 | 1.97 |  | 39 | 44 | 6.82
|  | 40 | 21 | 1.97 |  | 40 | 44 | 6.82
|  | 41 | 22 | 2.06 |  | 41 | 45 | 7.6
|  | 42 | 22 | 2.06 |  | 42 | 45 | 7.6
|  | 43 | 22 | 2.16 |  | 43 | 46 | 7.89
|  | 44 | 23 | 2.16 |  | 44 | 47 | 7.89
|  | 45 | 23 | 2.18 |  | 45 | 48 | 7.88
|  | 46 | 23 | 2.18 |  | 46 | 48 | 7.88
|  | 47 | 24 | 2.28 |  | 47 | 49 | 8.09
|  | 48 | 24 | 2.28 |  | 48 | 49 | 8.09
|  | 49 | 24 | 2.41 |  | 49 | 49 | 8.5
|  | 50 | 25 | 2.41 |  | 50 | 50 | 8.5
|  | 51 | 25 | 2.38 |  | 51 | 51 | 9.3
|  | 52 | 25 | 2.38 |  | 52 | 51 | 9.3
|  | 53 | 25 | 2.63 |  | 53 | 52 | 9.6
|  | 54 | 26 | 2.63 |  | 54 | 52 | 9.6
|  | 55 | 26 | 2.55 |  | 55 | 52 | 9.64
|  | 56 | 26 | 2.55 |  | 56 | 53 | 9.64
|  | 57 | 26 | 2.8 |  | 57 | 54 | 10.08
|  | 58 | 27 | 2.8 |  | 58 | 54 | 10.08
|  | 59 | 27 | 2.94 |  | 59 | 55 | 10.3
|  | 60 | 27 | 2.94 |  | 60 | 55 | 10.3
|  | 61 | 28 | 2.99 |  | 61 | 56 | 11.22
|  | 62 | 28 | 2.99 |  | 62 | 56 | 11.22
|  | 63 | 28 | 3.08 |  | 63 | 57 | 11.52
|  | 64 | 28 | 3.08 |  | 64 | 57 | 11.52
|  | 65 | 29 | 3.16 |  | 65 | 58 | 11.8
|  | 66 | 29 | 3.16 |  | 66 | 58 | 11.8
|  | 67 | 29 | 3.27 |  | 67 | 59 | 12.61
|  | 68 | 29 | 3.27 |  | 68 | 59 | 12.61
|  | 69 | 29 | 3.46 |  | 69 | 60 | 12.82
|  | 70 | 30 | 3.46 |  | 70 | 61 | 12.82
|  | 71 | 30 | 3.45 |  | 71 | 62 | 13.55
|  | 72 | 30 | 3.45 |  | 72 | 62 | 13.55
|  | 73 | 31 | 3.59 |  | 73 | 63 | 14.38
|  | 74 | 31 | 3.59 |  | 74 | 65 | 14.38
|  | 75 | 32 | 3.7 |  | 75 | 65 | 15.17
|  | 76 | 32 | 3.7 |  | 76 | 66 | 15.17
|  | 77 | 32 | 3.96 |  | 77 | 66 | 16.25
|  | 78 | 33 | 3.96 |  | 78 | 67 | 16.25
|  | 79 | 33 | 4.11 |  | 79 | 68 | 16.69
|  | 80 | 33 | 4.11 |  | 80 | 68 | 16.69
|  | 81 | 34 | 4.46 |  | 81 | 70 | 16.33
|  | 82 | 34 | 4.46 |  | 82 | 70 | 16.33
|  | 83 | 35 | 4.41 |  | 83 | 70 | 17.49
|  | 84 | 35 | 4.41 |  | 84 | 71 | 17.49
|  | 85 | 35 | 4.53 |  | 85 | 73 | 17.98
|  | 86 | 36 | 4.53 |  | 86 | 72 | 17.98
|  | 87 | 36 | 4.98 |  | 87 | 73 | 19.05
|  | 88 | 37 | 4.98 |  | 88 | 74 | 19.05
|  | 89 | 37 | 5.14 |  | 89 | 74 | 19.38
|  | 90 | 38 | 5.14 |  | 90 | 76 | 19.38
|  | 91 | 38 | 5.33 |  | 91 | 77 | 19.37
|  | 92 | 38 | 5.33 |  | 92 | 75 | 19.37
|  | 93 | 39 | 5.89 |  | 93 | 76 | 20.43
|  | 94 | 39 | 5.89 |  | 94 | 78 | 20.43
|  | 95 | 39 | 5.54 |  | 95 | 76 | 19.95
|  | 96 | 39 | 5.54 |  | 96 | 77 | 19.95
|  | 97 | 39 | 5.62 |  | 97 | 77 | 20.43
|  | 98 | 39 | 5.62 |  | 98 | 77 | 20.43
|  | 99 | 39 | 5.64 |  | 99 | 77 | 20.62
|  | 100 | 39 | 5.64 |  | 100 | 75 | 20.62